KIEGÉSZÍTÉS

“RUTHERFORD VISSZASZÓRÁS (RBS), RUGALMASAN MEGLÖKÖTT MAGOK DETEKTÁLÁSA (ERDA) ÉS ALKALMAZÁSAIK”

című egyetemi labor jegyzőkönyvhöz

(2005)

# Bevezetés

Ez a kiegészítés az ELTE IV. éves emelt szintű fizikai laboratóriumi gyakorlatok jegyzetéhez készült, és a jegyzet elkészülte utáni változtatásokat tartalmazza. A következő fejezetekben foglaltuk össze az alapvető új tudnivalókat:

Vákuum rendszer:	Ez a fejezet ismerteti a vákuum rendszer leírását és üzemeltetésének módját és a mintacsere menetét.

Nyaláb készítés:	Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell a nyalábot bevezetni a kamrába.

Mérési elektronika:	Ez a fejezet a jelfeldolgozást és a berendezések használatát írja le.

Minták:	Ez a fejezet a mérendő mintákat és az új feladatokat ismerteti.

# Vákuum rendszer

A méréseket az Ion Analitikai Osztály két tengelyű goniométeres szórókamráján fogjuk elvégezni. A kamra az EG-2R Van de Graaff gyorsító +30( -os ágán helyezkedik el. A kamra tartalmaz egy kéttengelyű goniométert, amelyre a mintákat rögzítjük. Az első tengely az úgynevezett “TILT” tengely, amellyel az analizáló ionnyaláb és a minta normálisa közötti szöget lehet változtatni. Ha a nyaláb merőlegesen esik a mintára, akkor a TILT = 0(. Beállítási pontossága (0.05(. A másik tengely az úgynevezett “AZIMUT” tengely, amely egybeesik a minta normálisával. Beállítási pontossága (0.5(. A jelen mérésekhez ezt a tengelyt nem használjuk. A minták egy X-Y asztalra vannak rögzítve, amellyel a mérendő helyet (0.1 mm pontossággal jelölhetjük ki. Az asztalt számítógép vezérelt léptető motorok mozgatják. A minta pozícióját vizuálisan is leolvashatjuk.

A méréseket nagy vákuumban végezzük, ami azt jelenti, hogy a kamrában a vákuum értékének kisebbnek kell lennie, mint 10-3 Pa. A kamra szívását egy krio (folyékony He hőmérsékleten dolgozó) szivattyú végzi. A kamrában megmaradó szénhidrogén gázok elszívásáról folyékony nitrogénnel hűtött lemezek (kifagyasztók) gondoskodnak. Ezek segítségével a kamrában levő nyomást majdnem egy nagyságrenddel lehet javítani. A vákuumrendszer blokkvázlata a következő 1. ábrán látható.

1. A vákuum rendszer vázlata

A mintacsere utáni elővákuumra történő leszívásra egy külön elővákuum szivattyú és egy kis turbómolekuláris szivattyú gondoskodik.

# Mintacsere:

A mintatartó egy 9 x 7.5 cm-es fémlemez, amelynek csak egy 5 x 6 cm-es része a hasznos terület. Ide kell a mintákat rögzíteni ragasztással, vagy leszorítókkal. A mérési pontok koordinátáit egy a target teremben található mikroszkóppal lehet meghatározni. A mikroszkóp látómezejében egy zöld világító pont jelzi a nyaláb helyzetét. Minden mintacserénél a mérési pontokat meg kell mérni, és fel kell jegyezni a jegyzőkönyvbe legalább 1 mm-es pontossággal.

Ne felejtsünk el egy kalibrációs pontot feltüntetni! Ez egy felragasztott papírra felrajzolt pont.

A mintatartó lemezt behelyezéséhez fel kell levegőzni a kamrát.

## A kamra lelevegőzése

A lelevegőzéskor a következő szabályokat mindig kell betartani:

A GYORSÍTÓ FELÉ ESŐ TÁNYÉRSZELEPET BE KELL ZÁRNI!
A DETEKTOROK FESZÜLTSÉGÉT LE KELL SZABÁLYOZNI!
A SZUPRESSZOR FESZÜLTSÉGÉT KI KELL KAPCSOLNI!
A KAMRÁT A TURBOMOLEKULÁRIS SZIVATTYÚTÓL ELVÁLASZTÓ TÁNYÉRSZELEPET BE KELL ZÁRNI!

A lelevegőzés menete a következő:

- A detektor feszültséget leszabályozzuk.

- Az elektron szupresszor tápegységet kikapcsoljuk

- A gyorsító felé eső pneumatikus tányérszelepet bezárjuk.

- A kamra és a krió szivattyú közötti pneumatikus tányérszelepet bezárjuk.

- A kamra ablakán levő csavarokat fellazítjuk

- A lelevegőző szelepet kinyitjuk.

- A száraz nitrogént tartalmazó palackot kinyitjuk.

- Megvárjuk, míg az ablak fellazul, majd bezárjuk a lelevegőző szelepet

- Elzárjuk a nitrogén palackot.

- Kinyitjuk a kamrát.

## A minta behelyezése

A mintatartó lemez 2 csavarral van rögzítve az XY asztalhoz. A csavarok meglazítása után a lemez a motorok felé eltolható és kiemelhető. A kamrában való munka megkönnyítéséhez két lámpát is beszereltünk.

A mintatartó lemezen levő alátéteket át kell szerelni az új lemezre, majd az visszahelyezni a kamrába.

## Vákuum készítés

A kamra bezárása előtt ellenőrizzük, hogy a detektorok a helyükön vannak-e, és a detektort védő sapkákat levettük-e!

Ellenőrizendő, hogy a turbomolekuláris szivattyú működik-e. E szivattyú automatikus védelemmel van ellátva, amely figyeli a hűtővíz és a tápfeszültség meglétét, és ezek kiesése esetén leállítja a rendszert és fellevegőzi a turbomolekuláris szivattyút. Ez a pumpa állandó üzemre van tervezve, így újraindításával most nem foglalkozunk.

A vákuum készítés menete a következő:

- A kamrára helyezzük vissza az ablakot és rögzítsük a csavarokkal.

- Indítsuk el a kamra leszívására szolgáló második elővákuum szivattyút a fali kapcsolótáblán levő kapcsolóval.

- Nyissuk ki a tányérszelep felett bejövő elővákuum vezetéket.

- Kapcsoljuk be az termokeresztes vákuummérőt.

- Indítsuk el a kis turbomolekuláris szivattyút és nyissuk ki a hozzá vezető elővákuum szelepet.

- Várjunk, míg a vákuum jobb lesz mint 5 Pa (kb. 15 perc).

- Zárjuk el az elővákuum vezetéket.

- Nyissuk ki a kis turbómolekuláris szivattyú és a kamra közötti tányérszelepet.

- Várjuk meg, míg a nyomás jobb lesz mint 0.05 Pa.

- Zárjuk el a kis turbómolekuláris szivattyú és a kamra közötti tányérszelepet.

- Nyissuk ki a pneumatikus tányérszelepet.

- Állítsuk le a kis turbómolekuláris szivattyút és zárjuk el a hozzá vezető elővákuum vezetéket.

- Kb. fél óra múlva kapcsoljuk be az ionizációs vákuummérőt.

- Várjunk, amíg a vákuum értéke jobb lesz. mint 10-3 Pa.

A kifagyasztókat csak akkor töltsük fel, ha már bevezettük a nyalábot a kamrába, és meggyőződtünk, hogy minden elektronika működőképes.

# Ion nyaláb készítése

A méréshez szükséges ion nyalábot az EG-2R gyorsító biztosítja. Hidrogén, deutérium, hélium, nitrogén ás argon pozitív ionokat lehet felgyorsítani 0.5 - 5 MeV energiára. A felgyorsított ionokat az analizáló mágnes szeparálja energia és tömeg szerint, továbbá elkanyarítja a függőleges nyalábot vízszintesre. Az egyes mérőágakhoz a kiosztó mágnes irányítja a nyalábot. Méréseinkre a +30 (-os ágában elhelyezett szórókamrát használjuk. A nyaláb megállítására és megfigyelésére betolható kvarcok szolgálnak. A kvarcokban lefékeződő ionok kék fényt gerjesztenek, így a nyaláb alakja (keresztmetszete) szemmel is megfigyelhető. A szórókamra előtti utolsó kvarc azonosítója 5-ös. A laboratóriumi gyakorlathoz a gyorsító üzemeltetője eddig a kvarcig készíti el a nyalábot. A nyaláb bevezetése a kamrába a hallgatók egyik feladata.

A gyorsító és a szórókamra között egy kollimátor rendszer van. Feladata, hogy a nyaláb méretét és divergenciáját korlátozza. A mérésekhez 1x1 mm-es < 0.01 (-os divergenciájú nyalábot használunk. A kollimátor rendszer és a mintatartó között helyezkedik el a forgó propelleres árammérő. Ez a berendezés egy Faraday kalitka, amely az ionnyaláb megszakításakor megméri a beérkező töltéseket. A propeller a teljes idő 1:10-ban takarja el a nyalábot, így a valóban beérkező töltések száma 10 szerese a mért értéknek.

Feladat: az ion nyaláb végigvezetése a kollimátor rendszeren a mintákig úgy, hogy a megfelelő intenzítású stabil áramot kapjunk.

## A nyalábkészítést segítő berendezések:

Quadropul mágnes:	Az analizáló és a kiosztó mágnes között elhelyezkedő ion-optikai lencse, amellyel a nyalábot fókuszálni lehet.

Eltérítő mágnesek:	A nyaláb irányát módosító mágnesek. Az X -irányú (vízszintes) eltérítő a kiosztó mágnes után, az Y irányú (függőleges) pedig a kiosztó mágnes előtt van.

Ion profil mérő:	A nyaláb keresztmetszeti elosztását mérő berendezés. Közvetlenül az V-ös kvarc előtt van az V-ös BPM(Beam Profile Monitor). A berendezés egy X és egy Y irányú metszetet mér. Az eredmény a vezérlőben levő oszcilloszkópon jeleníthető meg.

V-ös kvarc:	A kamrát a gyorsítótól elválasztó tányérszelep előtt van. Itt állítható be a nyaláb alakja, még mielőtt a kollimátor rendszerbe engednénk. A kvarcon áramot is tudunk mérni.

Kvarcok:	Mindegyik kollimátor rés után egy beforgatható kvarc van, amin a nyaláb alakja megfigyelhető.

Propelleres árammérő: Az utolsó kollimátor rés után található. A nyaláb végigfűzésekor beforgatjuk a propellert, hogy nagyobb érzékenységgel tudjuk meghatározni az ion áramot. A mérő kijelzője a vezérlő teremben van, de egy kihelyezett műszeren a kamra mellett is megfigyelhető.

Résárammérő:	A kamra előtti résekre eső ionáramot egy un. négyszektor blendés árammérővel folyamatosan mérjük. Az ionáram nagyságát egy kereszt alakú LED-es kijelző mutatja. Az áram annál nagyobb, minél több LED ég. Segítségével lehet az ion nyalábot pontosan a mintára vezetni.

2. ábra   A nyaláb útja

## A nyalábkészítés menete:

A gyorsító üzemeltetője az V-ös kvarcig készíti el a nyalábot. Ha a beállítás pontosan történt, akkor a nyaláb hátravezetése a mintáig már kevés beavatkozással megoldható.

A nyaláb végigfűzése előtt ellenőrizendő:

- Az V-ös kvarcon az áram 1-2 (A legyen.

- A nyaláb mérete az V-ös kvarcon 5x3 mm legyen. A méretet az analizáló és a kiosztó mágnes közötti mágneses kvadrupól lencsével állíthatjuk be, amelynek távszabályozója a kvarc alatt található. Ha túl nagy az eltérés a kívánt mérettől, akkor érdemes a kvadrupól mágnest először teljesen leszabályozni, és utána újra fókuszálni a nyalábot.

- A nyaláb profil monitoron a 2 látható ábra jelenjen meg. A vízszintes (X) pozíció a kiosztó mágnessel és a vízszintes eltérítő mágnessel szabályozható. A függőleges (Y) pozíció a függőleges eltérítő mágnessel változtatható. Érdemes az utolsó, ugyanilyen energiájú és tömegű ionok használatakor kapott beállítási értékeket felírni, és legközelebb ugyanazt beállítani.

- A szórókamrában a vákuum kisebb legyen mint 1 10-3 Pa.

- A propelleres árammérő vezérlő egységét kapcsoljuk be és nullázzuk ki. Állítsuk be az a következő értékeket : fs = 2 10-7 A, pps = 100.

A beállítás menete a következő:

- Nyissuk ki tolózárat a kamra és a gyorsító között. Ellenőrizzük, hogy a vákuum értéke nem romlott-e le túlságosan ( > 10-3 Pa). Ha igen zárjuk be a tolózárat és ellenőrizzük a vákuum rendszert.

- Állítsuk le az árammérő propeller forgását és forgassuk be kézzel az a nyaláb útjába. Jelenlegi elrendezésnél a külső füleknek függőlegesen kell állniuk. Ebben az állásban az árammérő Faraday kalitkaként viselkedik.

- Kapcsoljuk be az árammérő ellenterét.

- Húzzuk ki az V-ös kvarcot, engedjük hátra a nyalábot.

- Ha az árammérő nem mutat áramot, akkor először a vízszintes kis eltérítő mágnessel próbáljuk behozni a nyalábot. Lassan fel- illetve leszabályozzuk a mágnest a nyaláb-árammérőt figyelve. Ha a mutató nem tér ki sehol sem, akkor állítsuk érzékenyebb állásba az árammérőt és ismételjük meg a keresést. Közben figyeljük a négyszektor blende által mutatott értékeket. Ez jelzi, hogy melyik irányba kell a nyalábot elmozdítani.

- Ha sikerült a nyalábot az árammérőbe juttatni, akkor a vízszintes és a függőleges eltérítő mágnesekkel optimalizáljuk az áramot úgy, hogy legalább 20-50 nA -es nyugodt értéket kapjunk.

- Ellenőrizzük a nyalábot a rések mögötti kvarcokon. Itt kb. 1x1 mm-es négyzet alakú homogén képet kell kapnunk. Ellenőrizzük a nyaláb képét a mintatartóra szerelt kvarc lapocskán is. Mozgassuk az X-Y mintatartó asztalt a megfelelő pozícióba, és kapcsoljuk be a propelleres árammérő motorját. Forgassuk a goniométer tilt tengelyét 45 fokra és szabad szemmel ellenőrizzük a nyaláb képét. A végső beállítást szintén a vízszintes és függőleges eltérítő mágnesek segítségével végezzük el.

- Toljuk be az V-ös pneumatikus kvarcot.

- Állítsuk be az ellenőrző pont X-Y koordinátáit.

- Engedjük a mintatartóra a nyalábot, és határozzuk meg, hogy mekkora az eltérés a nyaláb által keltett folt és az ellenőrző pont között. Ennek ismeretében kalibráljuk be az X-Y mintatartót.

# A mintatartó beállítása:

Az X-Y mintatartó asztalt léptető motorok vezérlik. Szabályzásuk a szórókamra mellett elhelyezett PC -ről történik. A program neve SampleMover Server.

A program indulása után megkérdezi a mintatartó jelenlegi pozícióját. Ezt le kell olvasni, a kamrában levő skáláról és be kell gépelni.

A következő lépés a minták és a mérési pozíciók felsorolása. Ehhez lépjünk a Samples nevű oldalra és gépeljük be a minták nevét, a mérési pozíció X és Y koordinátáit. A koordinátákat a 2.1 fejezetben ismertetett módon kell meghatározni. Minden mérési ponrthoz megjegyzéseket fűzhetünk.

A minák pontosabb azonosításához a mintatartó képét is mellékelhetjük. A mintatartót beszenneljük és a képét bitmap formátumban elmentjük. A képet a programhoz a View menü Load Image parancsára tudjuk beolvasni. A View menü Adjust image parancsára szükség esetén pontosaban pozicionálhatjuk a képet.

Az adatok megadása után mentsük el az beállításokat a File menü Save parancsával.

A mintaváltás a következő képpen történhet.

1. ábra A mintapozicionáló program képe

Lapozzunk a Position lapra. A képen látható a minták felsorolása és a mintatartó képe. A megadott mérési pontra úgy léphetük, hogy a bal oldalon látható listában kétszer kattintunk a minta nevére, vagy a középen látható legördülő menüből kiválasszuk a megadott mintát. A mintatartó mozgását a képen látható hajszálkereszt segítségével követhetjük nyomon. Ha nem egy előre megadott koordinátára akarunk lépni, akkor az X vagy Y gombra kattintva megadhatjuk az új koordinátákat.

A mérés során a mintatartót a vezérlő teremben levő munkaállomásról vezérelhetjük. Itt a Sample Mover Client nevű programot kell elindítani, amely indulás után felveszi a kapcsolatot az target teremben futó programmal. A program használata és megjelenése hasonló a Szerver programéhoz. Itt is minden műveletet el tudunk végezni.

# A jelfeldolgozó elektronika beállítása

## A kísérlethez szükséges eszközök

A TARGET TEREMBEN LEVŐ BERENDEZÉSEK:

- Felületi záróréteges detektor a nyalábhoz képest 165(-os szögben elhelyezve.

- Felületi záróréteges detektor a nyalábhoz képest 23(-os szögben elhelyezve.

- NIM/BIN keret és tápegység

- Nagyfeszültségű tápegység (ORTEC ).

- Előerősítő (ORTEC 142/A).

- Pulser (ORTEC 419)

- Nagyfeszültségű tápegység (KFKI NB 239)

A VEZÉRLŐ TEREMBEN LEVŐ BERENDEZÉSEK

- Lineáris erősítő (ORTEC 671).

- Kapu (ORTEC 542)

- IBM PC számítógép analizátor kártyával és mixerrel (PCA4K)

- Árammérő (BIC)

3.ábra A jelfeldolgozó elektronika blokkvázlata

A jelfeldolgozó lánc blokksémája a 3. ábrán látható.

## Az elektronika beállítása

A berendezést az Ion Analitikai Osztály méréseihez folyamatosan használjuk, ezért az elektronika egy általánosan használható értékre van beállítva.

A beállítás célja a legjobb energia felbontású és a legjobb jel/zaj értékű mérési paraméterek meghatározása.

A berendezések alapbeállítása:

A TARGET TEREMBEN LEVŐ BERENDEZÉSEK:

- Nagyfeszültségű tápegység: A jelenleg használt detektorok +50 V-os feszültségek kívánnak

- Előerősítő (142/A): nem kíván beállítást

A VEZÉRLŐ TEREMBEN LEVŐ BERENDEZÉSEK

- Lineáris erősítő (671): A 165(-os detektor jeleinek erősítésére és formálására szolgál Coarse gain : 100, Fine Gain : 6.0, Input : pos.

- Lineáris erősítő (672): A 97(-os detektor jeleinek erősítésére és formálására szolgál Coarse gain : 50, Fine Gain : 8.0, Shaping time : 1 (sec, BLR : auto, Input : pos

- Sokcsatornás analizátor : ADC GAIN: 2048.

- Árammérő (BIC) fs= 2x 10-7 ,  pps= 1k,  C=4000
A töltés értéket megkapjuk a Q = 10 * fs * C / pps képlet alapján Coulomb-ban. A fenti beállítás 8 mikro Coulomb-ot jelent.

A beállítás a laborjegyzőkönyvben foglaltak szerint történik.

## Sokcsatornás analizátor vezérlő program használata

A munkaállomásba helyezett PCA4K típusú sokcsatornás analizátor kártyát programmal lehet vezérelni. Az analizátor kártyához egy multiplexer csatlakozik, amely segítségével egyidőben 4 detektor jelét is fel lehet dolgozni. A multiplexer szintén a munkaállomásban van elhelyezve. A labor mérésekhez 1 vagy 2 db detektort fogunk használni.

A munkaállomás operációs rendszere MS Windows NT. Az operációs rendszerbe való belépés után (Username = ELTE, Password = labor) el kell indítani a PCA4K programot.

4.ábra Az analizátor vezérlő program

A felső sorban látható a menük és a gyorsgombok, alatta a mért spektrum. Az ablak alján a rajzolást beállitó gombok, a számlálók és a kurzor poziciója látható.

A mérés elindítása előtt be kell állítani az analizátor paramétereit az MCA menü Settings, illetve Preser parancsával.

ADC : 2048

Preset: external count : 4000

A preset értékre ugyanazt kell beállítani, amit a BIC árammérőn is beállítottunk!

A mérés indítását a COLLECT gombra kattintva kezdeményezhetjük. A mérés automatikusan leáll, amikor a PRESET-ben meghatározott töltés jut a mintára. A mérést kézzel is leállíthatjuk a COLLECT gomb segítségével.

A mért adatokat fájlba kell menteni a File menüpont Save parancsával. Az elmentett fájlokat az RBX program segítségével lehet kiértékelni.

A menük jelentése:

File	Fájl műveletek (mentés, beolvasás, kilépés)

MCA	A sokcsatornás analizátor kártya beállítása (Paraméterek, mérés indítása, leállítása, törlése)

Ratemeter	A holtidő kijelzés beállítása

Auto	Automatikus mérés beállítása, vezérlése

Help	Súgó (jelenleg nem működik)

A gyorsgombok jelentése balról jobbra haladva:

Open	egy spektrum beolvasása fájlból

Save	a mért spektrumok elmentése fájlba

Collect	A mérés indítása, leállítása

Clear	A spektrum törlése

1/1	A teljes mért spektrum megjelenítése

½	A mért spektrum első felének megjelenítése

2/2	A mért spektrum második felének megjelenítése

¼	A mért spektrum első negyedének megjelenítése. Mixer alkalmazása esetén az első detektor által mért spektrum.

2/4	A mért spektrum második negyedének megjelenítése. Mixer alkalmazása esetén az második detektor által mért spektrum.

3/4	A mért spektrum harmadik negyedének megjelenítése. Mixer alkalmazása esetén a harmadik detektor által mért spektrum.

4/4	A mért spektrum negyedik negyedének megjelenítése. Mixer alkalmazása esetén az negyedik detektor által mért spektrum.

A gombok mellett a holtidőt mutató műszer látható.

A spektrum rajza alatt levő sorban látható gombok és feliratok jelentése:

A spektrumot balra mozgatja

A spektrumot jobbra mozgatja

Teljes mérési idő másodpercben

A kiválasztott ábrázolási mód

A kurzor pozíciója csatornaszámban

A kurzornak megfelelő csatornában levő beütésszám

Spektrum nagyítása

Teljes függőleges nagyítás

Spektrum vízszintes tömörítése

Spektrum vízszintes nagyítása

A legalsó sor jelentése:

A legkisebb látható csatorna száma

A preset számláló értéke

A spektrum függőleges kicsinyítése

A teljes spektrum látható

A legnagyobb látható csatorna száma

# Minták és feladatok

A feladatok lényegiben nem változtak a labor jegyzetben foglaltakhoz képest, csak némelyik mintát másikkal helyettesítettünk.

## Mérendő minták:

A mintatartóba a következő mintákat kell behelyezni:

Üveg

1	Si(Xe) 150 keV. Xe+ ionokkal implantált Si egykristály. Az implantálás szobahőmérsékleten történt.

2	Si(Xe) 400 keV. Xe+ ionokkal implantált Si egykristály. Az implantálás 300 ( történt.

3	Ti/Si minta, jele N2. Szilícium egykristályra párolt Ti réteg.

6	Ti/Si minta, jele N2. Szilícium egykristályra párolt Ti réteg. Párolás után hökezelték 450 ( -on.

7	Porózus Szilícium, jele PS486. Elkészítése után anódosan hőkezelték. Anódáram 0.5 mA/cm2 volt.

10	Porózus Szilícium, jele PS520. Elkészítése után anódosan hőkezelték. Anódáram 2 mA/cm2 volt.

11	( - C:H/Si . Szilícium hordozóra felvitt amorf szén minta

## Feladatok:

- Energia kalibrálás az üveg mintán.

- Elemanalitika a Si(Xe) mintákon.

- Vékony rétegek vizsgálata a Ti/Si és a porózus Szilíciumon. Ez utóbbi mintán a réteg oxigén és szén tartalmát kell meghatározni.

- Az ERDA vizsgálatokat az amorf szén mintán kell elvégezni. A feladat továbbra is a réteg hidrogén tartalmának meghatározása.

## Kiértékelés

A spektrumok kiértékelése az RBXN programmal történik. Indítása a „RBX for Windows” ablakra kattintva történik.

A program a mérési eredményeket projektbe szervezi. Mindem projekt tartalmazza a mért spektrumokat és azok paramétereit, a szimuláció adatait, beállitásokat.

A program segítségével a spektrumok megjeleníthetők, kiértékelhetők. Képes a program spektrumok szimulálására is.

A program használatát a helyszínen ismertetjük.

# MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV MINTA

## Minta jegyzék:

| Minta jele | Minta leírása | Minta pozíciója |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| Üveg | Kalibrációs minta |  |  |
| Pont | Referencia pont |  |  |

## Mérési jegyzőkönyv:

## Elektronika beállítása:

| Berendezés | Típus | Beállítása |
| --- | --- | --- |
| Detektor 165 | ORTEC | # , U=+50V (= 2.5 msrad |
| Detector 23 | ORTEC |  |
| Előerősítő | ORTEC 142 |  |

## Energia kalibráció:

| Detektor pozíció | Ion energia [keV] | keV/ch | E0 [keV] |
| --- | --- | --- | --- |
| 165 ( | 2000 |  |  |
| 23 ( |  |  |  |

## Mérés:

ION:				SPEKTRUM FILE:

| Minta | Pozíció | Tilt | Eion | Qion | spektrum neve | Megj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | fok | [keV] | [(C] | RBS | ERDA |  |

## Kiértékelés:

A kérdésekre egyenként, szabad formátumban  kell felelni.

# Kiegészítés

## Abszorbens fóliák

Az ERDA mérések során a detektor elé abszorbens fóliát kell helyezni, ami a szóródott He ionokat lefékezi és csak a kilökött H ionokat engedi át a detektorhoz. A detektor elé ezért egy abszorbens tartót helyezünk, amely különböző vastagságú fóliákat tartalmaz. A kör alakú tartón 8 darab kör alakú fólia tartó van. Ezekek közül egy külső kar segítségével kell kiválasztani és a detektor elé beforgatni a megfelelő fóliát.

A fóliák a következők:

| Jel | Fólia vastagsága | Fólia anyaga | Lyuk alakja |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2.8 (m | Mylar | téglalap |
| B | - | - | Kis kör |
| C | - | - | Nagy kör |
| D | - | - | Téglalap |
| E | 4 (m | Mylar | Téglalap |
| F | 6 (m | Mylar | Téglalap |
| G | 13 (m | Mylar | Téglalap |
| H | 18 (m | Mylar | Téglalap |

A Mylar fólia összetétele a következő:

H8C10O4

## TRIM program használata

Az ionok fékeződésének kiszámítására a TRIM programot használjuk. Ennek legújabb, SRIM2003 nevű változatát telepítettük a mérést vezérlő számítógépre. A program elindítása után a bejelentkező ablakban lehet kiválasztani, mit akarunk számolni.

Az ionok fékeződésének számolásához kattintsunk a „Stoppin/Range tables” feliratra. A megjelenő paraméter ablakban adjuk meg az ionok és a minta paramétereit.

Néhány, gyakran használt összetett anyagot a „Compound Dictionary” gombra kattintva kiválaszthatunk.

A számítást a „Calculate Table” gombra kattintva indíthatjuk el. A program megkérdezi, hogy az eredményt melyik fájlba mentse el. A számolás végén az eredmény automatikusan meg is jelenik a képernyőn.